| No. | Технические параметры/характеристики | Требуемые значения | Соответствие/ несоответствие |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Наибольший предел взвешивания (НПВ), г, не менее | 252 |  |  |  |
| 1.2 | Дискретность (d), г, не хуже | 0,0001 |  |  |  |
| 1.3 | Линейность/нелинейность, ±г, не хуже | 0,0003 |  |  |  |
| 1.4 | Среднеквадратичное отклонение (СКО), г | 0,0001 (до 200г)/ 0,0002 (до 252г) |  |  |  |
| 1.5 | Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г, не более | 0,01 |  |  |  |
| 1.6 | Размер весовой платформы, мм, не менее | 90 |  |  |  |
| 1.7 | Габаритные размеры весов (Ш х Г х В), мм, не более | 198 х 294 х 315 |  |  |  |
| 1.8 | Масса весов, не более, кг | 3,9 |  |  |  |
| 1.9 | Гарантия на весы, месяцев, не менее | 24 |  |  |  |
| 1.10 | Копия сертификата об утверждении типа средств измерений | 1 шт |  |  |  |
| 1.11 | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 шт |  |  |  |
| 1.12 | Копия описание типа средств измерений | 1 шт |  |  |  |
| 1.13 | Копия методика поверки | 1 шт |  |  |  |
| 1.14 | Класс точности | ТУ |  |  | Письмо ВНИИМСа о внесении в описание типа к весам HR-A/AZ и BM изменений, касающихся рекомендаций по областям применения в сфере государственного регулирования (прилагается). |
| 1.15 | Сеть авторизированных сервисных центров компании-производителя в РФ | Наличие |  |  |  |
| 2 | Основные компоненты системы |  |  |  |  |
| 2.1 | Весовой сенсор, считающий в себе несколько различных технологий взвешивания для обеспечения максимальной точности и стабильности результатов взвешивания. | Наличие |  |  | Уникально |
| 2.1 | Жидкокристаллический (инверсионный) дисплей с подсветкой | Наличие |  |  |  |
| 2.2 | Время отклика весов, с, не более | 2 |  |  |  |
| 2.3 | Функция выбора различных единиц измерения, не менее 3 единиц, в том числе граммы, миллиграммы и караты | Наличие |  |  |  |
| 2.4 | Функция процентного взвешивания | Наличие |  |  |  |
| 2.5 | Счетный режим счёта предметов | Наличие |  |  |  |
| 2.6 | Функция автоматического повышения точности подсчёта образцов в режиме счёта предметов на основе алгоритма непрерывного уточнения средней массы образцов | Наличие |  |  | Уникально |
| 2.7 | Функция статистических вычислений: • Суммарный вес (SUM) • Максимальное значение измерений (MAX) • Минимальное значение измерений (MIN) • Диапазон измерений, максимум-минимум (R) • Среднее значение (AVE) • Стандартное отклонение (SD) • Коэффициент вариации (CV) | Наличие |  |  | Частично уникально |
| 2.8 | Модуль подключения дополнительных устройств для измерения плотности | Наличие |  |  |  |
| 2.9 | Устройство в комплекте, позволяющее взвешивать магнитные материалы | Наличие |  |  |  |
| 2.10 | Соответствие международным нормам организации работ в лаборатории GLP, GMP, ISO | Соответствуют |  |  |  |
| 2.11 | Защита панели управления от влаги и пыли | Наличие |  |  |  |
| 2.12 | Наличие противосквознякового бокса с системой специальных креплений для упрощенного снятия | Наличие |  |  | Частично уникально |
| 2.13 | Антистатическое покрытие противосквознякового бокса | Наличие |  |  | Частично уникально |
| 2.14 | Поворотные дверцы противоскознякового бокса дугообразной формы для облегченного доступа к весовой платформе и экономии рабочего места. | Наличие |  |  | Частично уникально |
| 2.15 | Защита весового сенсора от перегрузки | Наличие |  |  |  |
| 2.16 | Калибровка при помощи внутренней калибровочной массы | Наличие |  |  |  |
| 2.17 | Подача звуковых сигналов при работе в режиме компаратора | Наличие |  |  |  |
| 2.18 | Подача звуковых сигналов при нажатии на кнопки | Наличие |  |  |  |
| 2.19 | Функция усреднения показаний при нестабильном и динамическом взвешивании | Наличие |  |  |  |
| 2.20 | Возможность передачи данных на ПК в режиме реального времени для их сохранения и анализа | Наличие |  |  | Частично уникально |
| 2.21 | Вывод результатов взвешивания на ПК в графическом формате в реальном времени | Наличие |  |  | Частично уникально |
| 2.22 | Подсчет и вывод на дисплей ПК статистических данных, включая минимальное/максимальное значение, стандартное отклонение, коэффициент вариации | Наличие |  |  | Частично уникально |
| 2.23 | Автоматический переход в рабочий режим при подключении к сети питания | Наличие |  |  | Частично уникально |
| 2.24 | Механическая защита от перегрузки весов | Наличие |  |  |  |
| 2.26 | Встроенные часы и календарь | Наличие |  |  |  |
| 3 | Комплектность |  |  |  |  |
| 3.1 | Адаптер для подключения к сети переменного тока 220В/50Гц | Наличие |  |  |  |
| 3.2 | Возможность работы от аккумуляторных батарей | Опция |  |  |  |
| 3.3 | Подключение модуля для связи с компьютером через RS-232C интерфейс | Наличие |  |  |  |
| 3.4 | Возможность подключения модуля для связи с компьютером через Ethernet интерфейс | Опция |  |  |  |
| 3.5 | Возможность подключения модуля для связи с компьютером через USB интерфейс | Опция |  |  |  |
| 3.6 | Возможность использования блока дистанционного управления | Опция |  |  |  |
| 3.7 | Возможность подключения к матричному принтеру | Опция |  |  |  |
| 3.8 | Возможность использования комплекта для определения плотности | Опция |  |  |  |
| 3.9 | Возможность использования устройства для снятия статического заряда | Опция |  |  |  |